## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 02
Fecha de Actualización: 01-06-2017
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | 28
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | MARIA BIANNEY BERMUDEZ CARDONA | CORREO ELECTRONICO: |  | rectoria@ut.edu.co |  |  | TELÉFONO: | 2771212 ext 9178
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | Registradores de Datos ambientales (Datalogger) para estudios de fisiologia vegetal. |  | Registradores con capacidad de almacenamiento local de 36000 registros (1MB), de memoria no volatil que permita retener los datos incluso en ausencia de bateria. Debe presentar 5 entradas analogas de 12 o 32 bits, compatible con sensores Decagon Devices, sensores análogos y de pulsos, con intervalo de registro de datos desde 1 minuto hasta 24 horas programable por el usuario. Se requieren con puerto serial para descarga local de datos y para la configuración. El registrador debe incluir el software para la configuración, descarga de datos preferiblemente en formato excel (.xls), generación de reportes y gráficas. | Unidad | 6
2 | Sensor para medir el potencial mátrico y temperatura del suelo. |  | Sensores que presenten un rango de medida de -9 a -100000 Kpa, con una exactitud de ± 10% en mediciones en el rango de -9 a -100 Kpa y del 25% para las lecturas de -50 a -500 Kpa. Exactitud en la mediciones de temperatura de suelo de ± 1 °C y del potencial mátrico de 0.1 KPa, tiempo de medición de 150 ms y operar sin ningun inconveniente técnico entre temperaturas de -40 a 60 °C. Los sensores deben presentar cuerpo resistente y duradero, que permitan el registro de datos en campo a largo plazo y que el material de la cerámica se componga de sílica para que no se degrade ni necesite recalibración. El sensor debe ser compatible con los registradores de datos de Decagon Devices. La longitud del cable debe ser minimo de 5 m y el conector del cable al registrador de 3.5 mm | Unidad | 3
3 | Sensor de humedad relativa, presion barometrica, temperatura y presion de vapor del aire. |  | Sensor que presente las siguientes caracteristicas en cada uno de los parametros de medicion: Humedad relativa en un rango de 0 a 100%; Temperatura en el rango de -40 a 80 °C con una exactitud de 0.1 °C; Presion de vapor en el rango de 0 a 47 Kpa y una resolucion de 0.001 KPa; Presion barometrica con un rango de 49 a 109 KPa con resolucion de 0.01 KPa y exactitud de 0.4 KPa. El sensor debe ser compatible con los registradores de datos de Decagon Devices, la longitud del cable debe ser minimo de 5 m y el conector del cable al registrador de 3.5 mm | Unidad | 3
4 | Sensor de radiación fotosinteticamente activa |  | Sensorque permite medir la radiacion en el espectro electromagnético comprendido entre 400 a 700 nm, con una exactitud de ± 5%, resolución de 2 µmol/ m2/s y rango de medición de 0-5000 µmol/ m2/s. El sensor debe contar con plato nivelador y ser compatible con los registradores de datos de Decagon Devices, la longitud del cable debe ser mínimo de 5 m y el conector del cable al registrador de 3.5 mm | Unidad | 3
5 | Sensores de temperatura, humedad y conductividad eléctrica del suelo |  | Sensor que permite monitorear la conductividad electrica (EC), contenido volumétrico de agua en el suelo y temperatura del mismo. Cada una de las variables de medición deben presentar las siguientes características: Contenido volumétrico de agua con un rango de medida de 0 a 100% y exactitud del 3% usando calibración para el tipo específico del suelo. Temperatura del suelo con un rango de medida de -40 a 50 °C y exactitud de ± 1 °C. Conductividad eléctrica con un rango de medida de 0 a 23 dS/m y exactitud del ± 10 % de 0 a 7 dS/m. El sensor debe ser compatible con los registradores de datos de Decagon Devices, la longitud del cable debe ser mínimo de 5 m y el conector del cable al registrador de 3.5 mm | Unidad | 6
6 | Estacion Agrometeorológica |  | Sistema para la medicion de variables ambientales, que se compone de dispositivos electrónicos de sensado (sensores), registro automático (registrador de datos) y un software para la descarga y administración de los datos. La estación debe incluir sensores que permitan la medición de: Temperatura/humedad relativa ambiente (humedad relativa, presión barométrica, temperatura del aire y presion de vapor), pluviómetro de cangilones (sensibilidad de 1 vaciado cada 0.2 mm de precipitación y exactitud de ± 4% con precipitación de hasta 50 mm/hora), radiación solar, radiación PAR (400-700 nm) y anemómetro con copas rotativas de policarbonato, con sensibilidad de 1.006 m/s po hertz y exactitud de ± 5 para velocidad y ± 4% para dirección del viento. El sistema debe permitir la descarga de datos via intenet, por lo tanto se debe incluir el servicio de datos por dos año; Ademas, incluir tripode galvanizado para la instalación en campo y un servicio anual de ubicación global. | Unidad | 3
7 | Sensor de temperatura por Infrarrojo |  | Radiómetros altamente sensibles de 8-14 µm (ventana atmosférica) para minimizar la influencia del vapor de agua y CO2 en las mediciones. Sensor circular que presente un rango de medida de -35 a 65 °C, tiempo de respuesta de 0.6 s, exactitud de ± 0.2 %, salida de formato SDI 12 y campor de vision de 14°.El sensor debe ser compatible con los registradores de datos de Decagon Devices, la longitud del cable debe ser mínimo de 5 m y el conector del cable al registrador de 3.5 mm | Unidad | 1
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. B. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE, FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.