## COTIZACIÓN
|  | PROCEDIMIENTO ADQUISICIÓN DE BIENES POR ORDENES DE COMPRA | [12 empty] | Página 1 de 1
Código: BS-P01-F02
|  | INVITACIÓN A COTIZAR | [12 empty] | Versión: 02
Fecha de Actualización: 01-06-2017
NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | NIT:
DIRECCIÓN Y CIUDAD | [6 empty] | E-MAIL:
ASESOR | [6 empty] | TELÉFONOS
FECHA | [6 empty] | No. DE SOLICITUD UT: |  | 33
COTIZACIÓN No. | [6 empty] | FORMA DE PAGO:
VALIDEZ DE LA OFERTA | [6 empty] | DATOS DEL SUPERVISOR: |  | NOMBRE: | CARLOS PATIÑO | CORREO ELECTRONICO: |  | copatinot@ut.edu.co |  |  | TELÉFONO: | 3209488070
SOLICITADO | [5 empty] | OFERTADO
| NOMBRE DEL ELEMENTO |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | NOMBRE DEL ELEMENTO |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS Y GARANTÍAS |  |  | CANT. | MARCA | UNIDAD DE MEDIDA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | % IVA | TIEMPO DE ENTREGA (DIAS)
1 | Estereomicroscopio trinocular de investigación |  | Trinocular, iluminación transmitida, óptica infinita, relación de zoom 16,4:1, aumento total: oculares 10X y objetivo 1x:7x-115x, plataforma de iluminación transmitida LED, iluminación cuello de cisne halógena, con software para mediciones y reproducción de video. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
2 | Autoclave esterilizador vertical u horizontal |  | Autoclave horizontal con retorno automático, capacidad: ≥40 lts, control dIgital de temperatura acero inoxidable, TEMPERATURA DE OPERACIÓN 121°C - 134°C PRESIÓN DE OPERACIÓN 18 - 32 PSI TOLERANCIA DEL CONTROL +- 0.7°C // +-1PSI. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
3 | pHmetro de mesa |  | Rango pH: -2.000 to 20.000pH, resolución: 0.1, 0.01, 0.001pH, precisión: ±0.002pH -Hasta 5 puntos de calibración - Rango mV: ±2000.0mV Rango ORP: ±2000.0mV - Resolución mV: 0.1mV - Precisión mV: ±0.2 mV o ±0.05% de la lectura, la que sea mayor Rango temperatura: -5.0° a 105.0° C. 23.0° a 221.0° F - Resolución: 0.1°C, 0.1°F - Precisión: ±0.1°C. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
4 | Balanza analítica |  | Legibilidad g 0.0001, capacidad g >=220, rango de tara (sustractivo) g -220, reproducibilidad (Desviación estándar) (+/-)g 0,0001, desviación lineal (+/-)g 0,0002, desviación de sensibilidad entre +10…. + 30°C < + /K 3, Tiempo de respuesta de medición s 2,5. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
5 | Juego de micropipetas |  | Juego de cuatro micropipetas de vol. 0.2-2.0, 2-20, 20-200, 100-1000 microlitros; con racks y soporte para micropipetas. con garantías y servicios posventa certificados.. |  | 1
6 | Agitador magnético con calentamiento |  | Superficie de calefacción 7,25 x 7,25 pulg. (18,4 x 18,4cm), Materiales de la placa Cerámico, Voltaje 100-120V Hertz 50 / 60Hz Rango de Agitación 50 a 1.500 rpm Temperatura max 540 ° C. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
7 | Vórtex mixer |  | 0-3000 rpm, capacidad de carga 0,5 Kg, 100-240 V. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
8 | Microcentrifuga ventilada con rotor 24x2 |  | Velocidad >= 14800 rpm; capacidad 24 x 1,5/2,0 ml; Voltaje 120V; posibilidad de adaptación de rotores. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
9 | Juego de tamices diferentes mallas |  | Tamices de acero inoxidable para granulometría No. 18, 35, 60, 120, 170 de 8", que incluya tapa y base. con garantías y servicios posventa certificados. |  | 1
1. EN CASO DE NECESITAR MÁS ESPACIO PARA LAS ESPECIFICACIONES DE LOS ELEMENTOS, POR FAVOR ADJUNTAR ANEXOS | [13 empty] | SUBTOTAL
2. LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN ESTA OFERTA SERÁN TENIDAS EN CUENTA PARA EFECTOS DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES | [13 empty] | FLETES
3. ADJUNTAR CAMARA DE COMERCIO, RUT ACTUALIZADOS, CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS Y FISCALES | [7 empty] | NOMBRE Y FIRMA DEL PROVEEDOR | [5 empty] | IVA
4. GASTOS A CARGO DEL CONTRATISTA: A. DESCUENTOS DE RETENCIONES SEGÚN LEY TRIBUTARIA. B. SI EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ES MAYOR A 20 S.MMLV, DEBERÁ TOMAR UNA PÓLIZA UNICA DE GARANTIA : CUMPLIMIENTO Y CALIDAD POR VALOR DEL 20% DE LA MISMA. C.ESTAMPILLAS PRO ELECTRIFICACION RURAL 1% DEL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA ANTES DE IVA. | [7 empty] | YO, EN NOMBRE DE LA EMPRESA, AUTORIZO A LA UNIVERSIDAD DEL TOLIMA LA NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA DE TODOS LOS ASPECTOS CONTRACTUALES DERIVADOS DE LA PRESENTE COTIZACIÓN | [5 empty] | TOTAL
FAVOR ENVIAR DILIGENCIADO AL CORREO ELECTRÓNICO: comprasut@ut.edu.co EN ÉSTE FORMATO Y ESCANEADO CON NOMBRE Y FIRMA EN EL ESPACIO RESPECTIVO.